非接触眼压计技术参数需求书

- 测量范围：1-60mmHg（1 mmHg精度）

- 测量幅度：平均指示1mmHg/0.1mmHg步幅变化

- 测量模式：1-30mmHg / 1-60mmHg

- 通过操纵杆进行对焦:可以自动测量

- 自动检测和显示：R/L（眼别）

- 具有（人工晶状体）测量模式：可测量人工晶体眼患者

- 内置眼压校准公式:可根据不同的角膜厚度对测量出来的眼压值

提供自动校准

- 显示方式：可在荧屏上显示每次测量的结果及测量的平均值

- 具备自动对焦：可快速自动对焦，轻触屏幕即可进行自动测量

- 安全功能：具备接近检测器,可避免眼睛的损伤

- 显示器：≥8.5英寸彩色LED显示器，触摸屏

- 内置热敏打印机，可以自动切纸

- 数据传输方式：USB（输入），RS232C（输出），LAN（输出）