视频脑电图设备参数需求书

- 功能要求：

- 需具备常规脑电图检查、视频脑电图检测模式。

- 脑功能趋势图软件功能：包括振幅整合脑电图、包络+-+图、绝对波段频率、相对波段频率、α变异率、爆发抑制、频谱熵、总功率等。

- 主要技术指标：

2.1主机：

1、Windows操作系统，≥i5 CPU、至少8G内存，6T或以上硬盘、DVD刻录；

2、24”或以上TFT显示器，键盘，鼠标，打印机；

3、专业移动推车。

2.2放大器：

1、42通道以上前置放大器，包括：42通道EEG、内置1个SP02输入通道和1个独立的高频DC输入通道；

2、放大器和主机采用标准以太网口联接；

3、输入阻抗>100兆欧；

4、A/D转换：16Bit;

5、采样率最高到2000Hz，在操作系统里可选：125，250，500，1000，2000Hz;

6、带宽：0.053-500Hz；（提供厂家技术白皮书并标明该参数作为证明材料）

7、共模抑制比>110dB;

8、噪声水平<1.5uV;

9、低频滤波，0.01~5Hz，可设置：0.01、0.016、0.16、0.3、0.5、1、1.6、2、3、5Hz；

10、高频滤波，10~500Hz，可设置；10、15、25、30、35、40、50、60、70、100、150、200、300、500、1000、1500Hz。（提供仪器选择该参数时的菜单界面截图）

2.3闪光刺激器：

1、需具备采用高亮度LED发光二极管，不得使用高能量灯泡，可调高强刺激亮度，带闪光自检功能；

2、配置闪光刺激独立支架。

2.4、视频摄像系统套件：

1、红外线专业摄像系统；

2、专业控制云台。

2.5、软件功能：

1、数据采集：存储与实时显示；

2、数据回放：可进行数据离线回放；

3、阻抗检测：可进行在线阻抗监测和离线阻抗监测；

4、断电数据保护：系统断电重启后，断电前的数据不丢失；

5、动体识别；

6、电位脑电地形图；

7、具备患者信息管理系统，能生成报告；

8、视频控制、记录和回放，可对摄像头角度等参数进行调整；

9、具有人工智能识别棘波功能；

10、脑电测量；

11、具备可连接医院His系统，需免费提供医院端口连接费。

2.6、硬件配置：

1、计算机系统：≥24英寸液晶显示器、软件（含常规脑电图、视频脑电图、病人信息管理系统和报告生成软件）、≥42通道放大器；

2、闪光刺激器（含支架和电缆）；

3、视频系统（含双摄像头，提供不同视角，支持光子变倍，分辨率高清及相关配件）；

4、适配器；

5、电源线；

6、台车；

7、打印机；

8、盘电极；

9、电极帽（大、中、小各一份）；

10、电极帽连接电缆；

11、磨砂膏；

12、导电膏；

13、医用导电膏。