**消化内镜高频电刀设备参数需求书**

1、需具有组织密度即时反馈技术；

2、需具有开机自检、漏电检漏功能；

3、单极、双极切割功率：单极：0-200瓦功率可调，1W级调节精度，双极：0­-100瓦功率可调；

4、单极切割模式1．切割模式≥2种，2．要求具备内镜下专用切割模式即ENDO CUT IQ,适用于内镜下息肉切除、EMR及ESD手术；

5、低电压设计: 峰值电压≤4300V；

6、单极电凝模式: 电凝输出模式≥3种，功率0-120瓦可调；

7、明确标注消化内镜适用。