全自动血细胞分析仪及配套试剂、耗材需求书

1.检测原理：血细胞分析需采用半导体激光流式细胞技术结合核酸荧光染色法和鞘流阻抗法, CRP、SAA检测采用胶乳增强免疫散射比浊法。

2.一台仪器一管血可实现血常规、CRP、SAA联检，有体液（脑脊液、胸腹水）自动化细胞计数，且体液细胞计数与血细胞计数可共用试剂；并能提供有核红细胞、网织红细胞等高级参数的检测。

3.单机检测速度：静脉全血CBC+DIFF≥80个样本/小时，CBC+DIFF+CRP≥50个样本/小时、 CBC+DIFF+CRP+SAA≥25个样本/小时。

4.样本用量：末梢全血检测CBC+DIFF+CRP用血量≤37μL，末梢全血检测CBC+DIFF+CRP+SAA用血量≤40μL。

5.样本装载量：单机自动进样器一次可装载≥50个样本，支持循环不间断添加样本。

6.血细胞分析线性范围：WBC：(0～500)×10^9/L，RBC：(0～8.6)×10^12/L，PLT：(0～5000)×10^9/L，SAA线性范围：5.0～290mg/L。

7.所投品牌的血细胞分析仪，参与国家卫生部临检中心室间质评分组医院数量≥140 家（需提供卫生部临检中心分组数据）。

8.售后服务：提供安装，培训，技术支持等,全套设备终身免费保修。

9.提供配套试剂盒、耗材的清单及价格、单价。

10.提供可检测项目的物价收费明细及耗占比。

11.数据连接：能实现结果自动传输到LIS系统。