眼底照相机设备需求书

一、设备功能要求：

1、需具备全面的病例管理功能，包括：建立、修改、删除、存档、拷贝、检索等；

2、需具备图文病例报告，可通过打印机打印输出；

▲3.需具备眼底图像处理功能，可通过所拍摄的眼底彩色图像获得以下类型图片：

① 去红（Red-free）图像：去除彩色图像中的红色通道，形成黑白图像；

② 血管增强图像：对血管进行对比度增强，使其更加明显；

③ 神经纤维增强图像：对神经纤维进行对比度增强，使其更加明显；

④ 脉络膜增强图像：对脉络膜血管进行对比度增强，使其更加明显；

4、需具备视杯视盘比计算功能，医生可在眼底图像中通过画笔控件标记出视杯、视盘的范围，软件可根据标记自动计算出视杯视盘比；

5、需具备通过软件可以选择荧光造影的模式，系统能自动切换对应的荧光滤光片；

6、需具备眼底图像可信度评估过程所需的标准眼底图像，方便医生进行比对；

7、需具备多视场图像拼接功能以及AI智能阅片功能；

8、设备维保年限5年

二、设备主要技术参数

▲1.成像视场为45°、65°（可选），视场允差±7%。

▲2.成像方式：CCD对焦成像。

3.工作模式：全自动、半自动

▲3.成像分辨率

视场中心处 ≥ 60lp/mm；

视场中部处（r/2）≥ 40lp/mm；

视场边缘处（r）≥ 25lp/mm。

4.患者屈光不正补偿的调焦范围：-15D～+15D。

5.工作距离≥13mm

6.最小可拍摄瞳孔直径≤4mm

设备配置要求

| 序号 | 名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 眼底相机主机 | 1台 |
| 3 | 彩色照片打印机 | 1台 |
| 4 | 工作台车 | 1个 |
| 5 | 防尘罩 | 1个 |
| 6 | 工作站（含键盘、鼠标、显示器） | 1台 |