富血小板血浆制备专用离心机及配套耗材需求书

一、设备技术参数

1、需具备2个以上PRP固定专用程序，一键启动。

2、最高转速不得大于5000r/min

3、最大相对离心力不得大于4556xg

4、转速精度	±10r/min

5、定时范围	0-99min59S

6、整机噪声	<70dB

二、设备功能需求：

1、具备一键启动，无需调节参数，方便快捷。

2、具备先进智能化减震降噪系统以及自动平衡系统。

3、具备交流变频电机驱动，控制精度高，使用寿命长。

4、具备离心过程全封闭，能有效避免转移和离心过程中与外界接触造成污染。

5、吊杯及适配器等转子部分具备可以高温灭菌消毒。

6、具备可同时提取多人治疗用PRP，提高临床工作效率。

7、设备超最高转速500r/min时，自动停机保护。

8、设备及耗材需可以用于临床做PRP（注射治疗、创面治疗、医学美容）等项目。

9、附配套一次性使用耗材试剂盒清单及价格。